# 第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院遗传与发育生物学研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院遗传与发育生物学研究所改善科研条件专项资金项目—单分子定位超分辨成像显微镜研制采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的供应商前来进行密封投标。

## 1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院遗传与发育生物学研究所改善科研条件专项资金项目—单分子定位超分辨成像显微镜研制采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2025HG/086

1.1.3 项目资金来源：财政性资金

项目预算：人民币320万元

最高投标限价：人民币318万元

1.1.4 招标内容：

本项目不分包，所购主要设备和配件主要用于科研，遴选1家供应商为采购人提供如下设备采购：

| 序号 | 主要采购设备名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 是否核心产品 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动倒置荧光显微镜 | 1 | 是 | 否 | 科研 |
| 2 | 共聚焦模块 | 1 | 否 | 否 | 科研 |
| 3 | 3D单分子定位超分辨成像模块 | 1 | 否 | 是 | 科研 |
| 4 | 高灵敏sCMOS相机 | 1 | 否 | 否 | 科研 |
| 5 | 电动XY载物台 | 1 | 是 | 否 | 科研 |
| 6 | 气悬光学平台 | 1 | 否 | 否 | 科研 |
| 7 | 图像工作站 | 1 | 否 | 否 | 科研配套专用 |

具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

## 1.2 投标人资格

1.2.1 具备《政府采购法》第22条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.2.4.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： _____/______。

1.2.4.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： _____/______。

1.2.5 本项目接受/不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

1.2.6 本项目是否属于政府购买服务

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

## 1.3 招标文件发售

1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2025年7月31日至2025年8月6日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。

投标人通过邮件方式报名的，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明中国科学院遗传与发育生物学研究所改善科研条件专项资金项目—单分子定位超分辨成像显微镜研制采购项目、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图（若需提供网上报名项目适用），将上述资料在招标文件集中发售截止时间前发送至hsztzbdl@126.com邮箱。

## 1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

## 1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2025年8月20日上午9:00-9:30。

1.5.1.2 截止时间：2025年8月20日上午9:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103第二会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2025年8月20日上午9:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103第二会议室。

## 1.6 采购人相关情况

采购人名称：中国科学院遗传与发育生物学研究所

采购人地址：北京市朝阳区北辰西路1号院2号

采购人联系方式：王老师，010-64806630

## 1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：张静超 孙丽丽

电    话：010-62278948-628/627

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

## 1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策

若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。

投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1 鼓励节能政策

在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.2 鼓励环保政策

在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 网络安全专用产品要求

网络安全专用产品投标应符合《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）要求。

1.8.5 支持乡村产业振兴政策

根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）要求，支持乡村产业振兴。

1.8.6 商品包装和快递包装要求

商品包装和快递包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

# 第三部分  采购内容及要求

## 3.1 设备用途

拟自行研制一套三维单分子定位超分辨成像系统(SMLM),横纵分辨率可达25nm/50nm,实现超高分辨、双通道三维成像，此外还融合转盘共聚焦成像模态，拓展探究活细胞生命状态，不仅可对细胞内各种精细结构及目标蛋白分子定位分布的纳米尺度观测，还能实现细胞全生命过程观察。进一步，在样品制备、高闪烁探针及数据处理等方面进行自主研发与技术革新，配合高度自动化设计简化操作流程，全链条解决SMLM在实际应用过程中的弊端，提升基因/蛋白工程和精准分子设计育种效率，为研究所完成国家重大项目和先导专项等任务提供前沿先进技术支撑。

## 3.2 技术参数要求

### 3.2.1 电动倒置荧光显微镜

*3.2.1.1.  无限远光学系统，齐焦距离≥50mm，双层电动主机架；

3.2.1.2.  主机具备左右两个100%出光口，内置1.5×变倍；

3.2.1.3.  LED明场照明, 寿命≥20000小时；

3.2.1.4.  双层电动荧光转盘，每层转盘≥6孔，荧光激发块切换速度≤0.5sec，可用程序控制切换；

*3.2.1.5.  电动物镜转盘，含有4个物镜：100×复消色差TIRF超分辨物镜，数值孔径NA≥1.49；10×平场半复消色差物镜，数值孔径NA≥0.3；20×平场半复消色差物镜，数值孔径NA≥0.5；60×荧光复消色差物镜，数值孔径NA≥1.42；

3.2.1.6.  四个物镜均配置DIC明场成像模块；

3.2.1.7.  电动Z轴调焦，可粗微精调3档切换控制，步进精度≤10nm，行程10mm；

*3.2.1.8.  快速自动锁焦防漂移系统：使用≥800nm红外激光对目标焦平面进行实时跟踪，有效防止长时间拍摄或者添加试剂所造成的焦点飘移。

### 3.2.2 共聚焦模块

*3.2.2.1.  单转盘，共聚焦针孔大小≤50um，针孔间距250μm和400μm两种，可以电动切换250μm、400μm共聚焦模式和宽场模式；

*3.2.2.2.  四色激光器系统：具有独立4个激光器（方便替换维修），405nm 功率≥1000mw，488nm 功率≥1000mw，561nm 功率≥800mw，635nm 功率≥1000mw，多模光纤耦合输出，耦合器控制版可以同时发信号控制激光开关，转盘转速和相机曝光时间，保证三者精准同步；

3.2.2.3.  采集速度最快支持扫描速度≥2000帧/秒采集；

3.2.2.4.  XY横向分辨率≤250nm，Z轴纵向分辨率≤600nm。

### 3.2.3 3D单分子定位超分辨成像模块

*3.2.3.1.  XY横向分辨率≤20nm, Z轴向分辨率≤50nm，成像深度≥1μm；

3.2.3.2.  可实现宽场成像、转盘共聚焦成像、TIRF成像、掠入射TIRF成像；

3.2.3.3.  高灵敏背照式sCMOS相机：像素数≥2048×2048 pixel，像素≥11 μm×11 μm，全帧最大成像速度达48 fps，峰值量子效率≥95%；

*3.2.3.4.  3D点扩散函数调制器：柱透镜调制，焦距F=1000mm；

*3.2.3.5.  四色激光器控制系统：具有独立4个激光器（方便替换维修），405nm 功率≥50mW，488nm 功率≥50mW，561nm 功率≥500mW，642nm 功率≥200mW，四束激光合轴单模光纤耦合保偏输出，八通道声光调制器控制每个波段激光功率输出，其中561nm光纤出口最大功率≥150mW，642nm光纤出口最大功率≥100mW；

3.2.3.6.  电动全内反射照明器：电机步进精度≤10 μm，行程≥15mm；

3.2.3.7.  红绿蓝多通道滤光片组：405/488/561/640四通道二向色镜和发射滤光片；

*3.2.3.8.  提供双通量全自动制样机，实现细胞或组织样品的免疫荧光标记和高质量制备：适用样品类型（固定样品）为细胞爬片、单细胞、组织切片，可同时或分时制备样本数≥2个，且每个样本的制样参数独立可调，可独立上样，支持共聚焦培养皿、玻片、组织切片三种样品类型，抗体工作液体积≤200uL，同时支持标记2-3种抗体，多色成像，液体流速0-6000uL/min，液体加载范围100-4000uL，单次洗脱效率≥90％(500 μL溶液测算)，液体排出精度：50-500uL时，误差＜15%；100-500uL时，误差＜10%；

3.2.3.9.  等离子清洗仪：用于玻片表面清洁，射频频率40KHz，射频功率200W（连续可调，精度1 瓦），真空度≤60帕，配备浮子流量计进气控制，配备真空泵；

3.2.3.10.  电脑控制工作站（科研配套专用）： CPU核数≥8核，主频≥2.8GH，≥1T固态硬盘+4T机械硬盘，内存≥32G，独立显卡≥16G，两个≥27寸液晶显示器。

3.2.3.11.  不间断电源UPS  1台。

### 3.2.4 高灵敏sCMOS相机

3.2.4.1.  像素数≥2048×2048 pixel，像素大小≥6.5 μm×6.5 μm；

3.2.4.2.  峰值量子效率≥95%；

3.2.4.3.  ≥40fps @ USB3.0；

3.2.4.4.  曝光时间：6.6μs—10s；

3.2.4.5.  满阱容量：典型值45 ke-；

3.2.4.6.  动态范围：典型值90 dB；

3.2.4.7.  暗电流：风冷，0.5e-/pixel/s @ -15℃；水冷：0.2e-/pixel/s @ -25℃。

### 3.2.5 电动XY载物台

3.2.5.1.  行程≥120×75 mm；

3.2.5.2.  步进精度≤22 nm；

3.2.5.3.  重复精度≤700 nm；

3.2.5.4.  最大移动速度≥1.5mm/s；

3.2.5.5.  配备多功能载物台适配器。

### 3.2.6 气悬光学平台

3.2.6.1.  尺寸≥1.2m*2.4m；

3.2.6.2.  六边形蜂窝内芯结构，台面布M6 螺孔，25*25 阵距；

3.2.6.3.  台面平面度±0.1mm/m2；

3.2.6.4.  隔振效率：垂直：5Hz时82～88%，10Hz时86～95%；水平：5Hz时78～86%，10Hz时84～92%；

3.2.6.5.  配备光学平台支架。

### 3.2.7 图像工作站（科研配套专用）

3.2.7.1.  CPU：处理器配置≥2颗，CPU核数≥12核，主频≥3.6GH；；

3.2.7.2.  内存：≥32GB DDR4 ECC 2666MHz；

3.2.7.3.  硬盘1：≥1*2TB M.2接口硬盘+≥4*2TB 2.5英寸SSD固态硬盘；

3.2.7.4.  硬盘2：≥2*8 TB 7200转 3.5英寸机械硬盘；

3.2.7.5.  4080双显卡

3.2.7.6.  ≥27寸液晶显示器

### 3.2.8 软件与算法

3.2.8.1.  对于电动显微镜，需要提供控制软件，功能包括：1）界面可实时显示显微镜Z轴的高度；2）可控制显微镜荧光激发块切换、物镜切换、左右成像口切换。

*3.2.8.2.  对于单分子定位超分辨成像，由于热效应、机械松弛和振动等因素导致成像过程产生漂移。因此需要提供秒级（≤30秒）、分辨率级（横向≤20nm，轴向≤50nm）的XYZ三个方向同时漂移校正算法，实现图像的精准恢复。需要提供性能测试报告或成果案例。

*3.2.8.3.  对于单分子定位超分辨成像，成像溶液中存在游离的、随机扩散的荧光分子，导致出现背景荧光噪声。因此需要提供上述随机荧光噪声的去除算法，同时保留真实的荧光信号。需要提供性能测试报告或成果案例。

3.2.8.4.  单分子定位超分辨成像数据呈现多为点簇形式。对于双通道成像，需要提供两个通道的点簇成像数据是否存在空间共定位的互相关分析算法。

## 3.3产品配置清单要求

3.3.1  电动倒置荧光显微镜                                1台

3.3.2  共聚焦模块                                        1套

3.3.3  3D单分子定位超分辨成像模块                       1套

3.3.4  高灵敏sCMOS相机                                  1台

3.3.5  电动XY载物台                                     1套

3.3.6  气悬光学平台                                      1套

3.3.7  图像工作站（科研配套专用）                            1台

3.3.8  耗材                                              1批，其中：

3.3.8.1  成像缓冲液5盒，每盒包含3个试剂，1号试剂25ml，2号试剂4mL，3号试剂300uL。

3.3.8.2 绿光激发闪烁探针（561nm激光激发），其中：

3.3.8.2.1  偶联到Mouse二抗闪烁探针（每管100uL）4管

3.3.8.2.1  偶联到Rabbit二抗闪烁探针（每管100uL）4管

3.3.8.3  红光激发闪烁探针（642nm激光激发），其中：

3.3.8.3.1  偶联到Mouse二抗闪烁探针（每管100uL）5管

3.3.8.3.2  偶联到Rabbit二抗闪烁探针（每管100uL）5管

3.3.8.4  单分子超分辨专用凹槽载玻片25片，超分辨专用，盛放成像缓冲液。圆形凹槽直径9mm，深度2mm。

3.3.8.5  光学级盖玻片（每盒500片）5盒，超分辨成像专用，厚度0.17mm，圆形直径12mm。

3.3.8.6  封闭液（每瓶200mL）8瓶，超分辨成像专用，防止抗体非特异性结合，降低背景信号噪声。

3.3.8.7  其他试剂耗材

3.3.8.7.1  共聚焦培养皿（每箱100个）4箱，外径35mm，玻璃窗口直径14mm，玻璃厚度0.17mm，适配全自动免疫荧光制样机。

3.3.8.7.2  专用细胞固定液（每管50mL）5管，用于细胞膜蛋白、细胞骨架等结构固定。

3.3.8.7.3  642nm和561nm激光激发，偶联Rat二抗闪烁探针（每管100uL）5管

## 3.4 技术资料

要求提供完整的技术资料，包括所有方案中提到的设备和控制软件的相关技术资料，主要有操作手册、使用手册、维护手册、安装手册及探针台实际应用相关视频等。

## 3.5 技术服务要求

3.5.1设备运输：

无论在何种运输方式下，设备供应商应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。设备供应商应对由于包装不适当所招致的任何损坏和费用负责，包括设备供应商在包装时使用的不良包装或所采取的防护性措施不适当所造成的锈蚀。

3.5.2设备检查和清点：

设备供应商负责将设备运至招标方的使用现场，设备到达现场后，由设备供应商与用户方一起根据合同清单对设备进行开箱检查和清点，并形成经双方认可的记录；供应商负责将设备以精密搬运的方式运至招标方的使用现场，并对设备的搬运过程购买保险。

3.5.3设备现场安装：

现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装前，设备供应商应根据用户方现场条件设计安装方案，并经用户方认可；用户方派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件；设备安装、调试应在到货后4周内完成。

3.5.4设备验收工作在设备安装调试后1周内完成；在用户方现场完成验收后，甲乙双方应签署最终验收合格报告。

3.5.5由于用户方的原因，设备供应商不能在规定的时间内完成安装和调试，则系统安装及培训顺延，时间由用户方通知和确定。

3.5.6在整个验收过程中，如遇到产品本身质量问题或投标方安装操作不当引起的设备损坏，设备供应商应及时解决。

3.5.7技术培训：

仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试，在用户所在地对用户进行≥3次的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。培训产生的住宿、交通、资料印刷等全部费用包含在此次报价中。

3.5.8保修期：提供2年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。

3.5.8.1保修期内，一切非人为损毁造成的服务费用（包括零配件的费用及运费）由投标方承担；

3.5.8.2保修期内，投标方负责设备的所有相关软件在最新版本发布后免费升级；

3.5.8.3在保修期过后，卖方继续向买方提供及时有效的售后服务和零备件供应，质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格）。

3.5.9维修响应时间：

卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3.5.10要求卖方提供的其它技术服务内容：

3.5.10.1设备供应商保证本合同系统硬件均系原装新品；

3.5.10.2设备供应商保证所提供的控制软件为正版软件，并能得到原产厂家终身免费技术支持服务；

3.5.11设备供应商提供的服务应覆盖：

- 设备及系统的服务和维修

- 校准

- 零配件供应

## 3.6 交货日期：

合同签订后6个月内完成全部交货、安装与调试。

## 3.7 供货地点：

用户指定项目现场。